**Załącznik nr 1a**

**Formularz parametrów technicznych**

**oferujemy dostawę fabrycznie nowego urządzenia o parametrach wskazanych w poniższej tabeli   
wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, na warunkach określonych w umowie stanowiącej Załącznik nr 3 do ogłoszenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Videolaryngoskop z wyposażeniem jednorazowym – 3 szt.** | | |
| **Producent (marka) …………………………………………………..………………………… (Należy podać)**  **Model ………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)**  **Kraj pochodzenia...…………………………………………….………………………………..(Należy podać)**  **Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r.** | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr wymagany / oceniany** |
|  | System videolaryngoskopowy przeznaczony do trudnych oraz rutynowych intubacji dzieci i dorosłych, umożliwiający wizualizację wejścia do krtani na ekranie monitora | wymagany |
| **Moduł elektroniczny z monitorem** | | |
|  | Moduł elektroniczny ze zintegrowanym monitorem kolorowym o przekątnej ekranu min. 2" | wymagany |
|  | Rozdzielczość monitora min. 240 x 320 pikseli | wymagany |
|  | Monitor obracany względem dwóch osi lub zamontowany na sztywno | Oceniany  Obracany względem dwóch osi – 10 pkt.  Zamontowany na sztywno – 0 pkt.  **Należy podać:**  ……………….. |
|  | Matryca kamery CMOS | wymagany |
|  | Źródło światła - biała dioda LED | wymagany |
|  | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | wymagany |
|  | Zasilanie akumulatorowe umożliwiające pracę przez min. 60 minut | Oceniany  Powyżej 120 minut – 10 pkt.  60 – 120 minut – 0 pkt.  **Należy podać:**  ……………….. |
|  | Moduł z monitorem wykonane w klasie ochrony min. IPX7 przed wnikaniem wody | wymagany |
| **Łyżki videolaryngoskopowe** | | |
|  | Łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z materiału odpornego na parowanie, dostępne w min. trzech rozmiarach  (min. dwóch rozmiarach dla dorosłych i min. jednym dla dzieci) | wymagany |
|  | Łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z materiału odpornego na parowanie, w rozmiarze średnim dla dorosłych wymagane przy dostawie w opakowaniu minimum 50 sztuk | wymagany |
|  | Łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z materiału odpornego na parowanie, w rozmiarze dużym dla dorosłych wymagane przy dostawie w opakowaniu minimum 50 sztuk | wymagany |
|  | **Okresowy przegląd techniczny zamówienia, Zalecany przez producenta** *(należy podać właściwą liczbę – ilość miesięcy, po upływie których producent zaleca wykonywanie przeglądów jeżeli dotyczy)* | Należy podać:  TAK, co ………. miesięcy  NIE - nie zalecany |

**Oświadczam**, że wyżej wymieniony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne wyszczególnione w powyższej tabeli.

***UWAGA:*** *Na potwierdzenie parametrów ocenianych Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą kartę katalogową (folder, ulotka, wyciąg z katalogu) producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub instrukcję obsługi lub inny dokument producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzającą parametry wymagane / oceniane*

…………………………………………… …………………………………………………………………………………

*(miejscowość, data) (elektroniczny podpis osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)*